XRG30型X射线高压电源使用说明

- 电气输入输出参数

输入电压：DC 24V

输入电流：2.5A （Max）

输出高压：0- +30KV

输出电流：0- 1mA

灯丝电压：DC  0- 4 V

灯丝电流：0 - 4A

- 接口说明

控制接口说明

1----远程/本地 （24V/ 0V）

2----GROUP1(通道选择,详见机壳）

3----灯丝故障指示（0V有故障）

4----高压设定值（0-10V对应0-30KV）

5----5V 参考

6----电流监测

7----高压监测

8----- 地

9---- 温度

10----- 地

11-----灯丝监测

12-----电流设定值（0-10V对应0-1.0mA）

13----- 地

14---高压故障指示（0V有故障）

15---高压开启（24V开启）

- 参考设定

当设备处在本地模式时，该设备共有2路电位器组对输出的高压和电流进行设定， GROUP1为高电平（24V），GROUP1=24V路设定有效， GP1为低电平（0V），GROUP1=0V路设定有效。可以根据需要进行分别设定输出的高压。

- 注意事项

  - 由于本设备可以产生高压，对人体有危险，故未经过培训的人员严禁操作该设备。

  - 工作温度：0-40℃

存储温度：-20℃ - 60℃

- 售后服务

  - 如果您在使用过程中有任何疑问，请致电：

0527- 88068878

18761116987(夏工)